Описание типа средства измерений

Весы электронные M-ER

Назначение средства измерений

Весы электронные M-ER (далее - весы) предназначены для статического измерения массы.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый выходной сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Далее аналоговый электрический сигнал в устройстве обработки аналоговых данных преобразуется в цифровой вид и через устройство обработки цифровых данных передается на цифровой дисплей для индикации массы взвешенного груза.

Конструктивно весы состоят из корпуса, грузоприемного устройства (далее - ГПУ) с весоизмерительными тензорезисторными датчиками, клавиатуры,  первичного и/или вторич-ного цифровых дисплеев: массы, цены, стоимости. Первичный дисплей может располагаться на корпусе весов на стойке  или может быть соединен с ГПУ гибким кабелем, как показано на рисунках 1, 3, 4; вторичный дисплей  располагается на стойке  как показано на рисунке 2.

Весы выпускаются в различных модификациях, отличающихся исполнениями, метрологическими характеристиками, размерами ГПУ, набором исполняемых сервисных функций, наличием стойки с первичным или вторичным дисплеем или их отсутствием.

Весы выпускаются однодиапазонными и двухинтервальными.

Рисунок 1 - Весы настольного исполнения со встроенным дисплеем

Рисунок 2- Весы настольного исполнения с вторичным дисплеем на стойке

Рисунок 3 - Весы напольного исполнения                     Рисунок 4 - Весы напольного исполнения

с первичным дисплеем на стойке                             с первичным дисплеем на гибком кабеле

Весы имеют следующие устройства и функции:

- устройство индикации отклонения от нуля (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. 4.5.5);

- устройство первоначальной установки нуля весов (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. Т.2.7.2.4);

- устройство автоматической и полуавтоматической установки нуля (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п.п. Т.2.7.2.2, Т.2.7.2.3);

- устройство слежения за нулем (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. Т.2.7.3);

- устройство выборки массы тары (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. Т.2.7.4);

- устройство сигнализации о перегрузке (звуковой и визуальной).

Питание весов осуществляется от сети переменного тока, или встраиваемых перезаряжаемых, или неперезаряжаемых батарей.

В весах предусмотрены следующие режимы работы (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п.4.20):

- счетный режим;

- суммирование;

- статистическая обработка;

- вычисление процентных соотношений.

Обозначение весов при заказе имеет вид M-ER [XYZ][K]-[Max].[d]

где M-ER – обозначение типа весов;

X и Z - цифры от 1 до 9 – внутризаводские идентификаторы серии разработки сборки;

Y – 2 или 3 - условное обозначение исполнения:

2 - исполнение настольное;

3 - исполнение напольное.

K – А, В, С, М, Х, P, U, L, F, D - условное обозначение конструктивных особенностей и

сервисных функций:

где А – наличие перезаряжаемого элемента питания (аккумулятора);

В – наличие сменного элемента питания (батарейки );

C – наличие в весах счетного режима;

M – клавиатура с дополнительными функциональными клавишами;

X – клавиатура с увеличенным количеством кнопок быстрого вызова сохраненной цены 
  за килограмм;

P – дисплей располагается на стойке;

U – уменьшенный по сравнению со стандартным размер грузоприемной платформы;

L – грузоприемная платформа увеличенных размеров;

F – упрощенная модификация весов с индикатором массы;

D – дополнительный (внешний) дисплей с информацией о массе.

Max – максимальное значение нагрузки в килограммах;

d – действительная цена деления в граммах (d1/d2) - для двухинтервальных модификаций.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой , которая находится на нижней, или задней поверхности весов, в зависимости от исполнения, как показано на рисунке 5.

а) пломбирование настольных весов              б) пломбирование напольных весов

Рисунок 5 - Схема пломбирования весов

Программное обеспечение

Идентификационным признаком ПО служит идентификационное наименование, которое отображается на дисплее при включении весов. Защита от преднамеренных изменений ПО обеспечивается одноразовой зашивкой ПО в память, интегрированную в кристалл микропроцессора. Защита от несанкционированного изменения метрологических параметров осуществляется с помощью входа в режим калибровки через ввод пароля, а также неизменяемого счетчика количества  калибровок.

ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование ПО | Идентифика-ционное наименование ПО | Номер версии (идентификаци-онный номер) ПО | Цифровой иденти-фикатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычис-ления цифрового идентификатора ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа управления M-ER | E7d4 | Vx.y | —* | —* |
| где х и у принимают значения от 1 до 9. * - Данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс |

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	средний (III).

Значения максимальной нагрузки (Max), минимальной нагрузки (Min), поверочного деления (е), действительной цены деления (d), пределов допускаемой погрешности при  поверке (mpe), в соответствующих интервалах взвешивания в зависимости от модификаций весов для однодиапазонных весов приведены в таблице 2, а для двухинтервальных в таблице 3.

Таблица 2

| Модификация | Max, кг | Min, кг | e=d, г | n | Интервал взвешивания, кг | Пределы допускаемой погрешности при поверке, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-ER[XYZ] [K]-[60].[20] | 60 | 0,4 | 20 | 3000 | от 0,4 до 10 включ. | (10 |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 40 включ. | (20 |
|  |  |  |  |  | св. 40 до 60 включ. | (30 |
| M-ER[XYZ] [K]-[150].[50] | 150 | 1 | 50 | 3000 | от 1 до 25 включ. | (25 |
|  |  |  |  |  | св. 25 до 100 включ. | (50 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 150 включ. | (75 |
| M-ER[XYZ] [K]-[300].[100] | 300 | 2 | 100 | 3000 | от 2 до 50 включ. | (50 |
|  |  |  |  |  | св. 50 до 200 включ. | (100 |
|  |  |  |  |  | св. 200 до 300 включ. | (150 |
| M-ER[XYZ] [K]-[600].[200] | 600 | 4 | 200 | 3000 | от 4 до 100 включ. | (100 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 400 включ. | (200 |
|  |  |  |  |  | св. 400 до 600 включ. | (300 |

Таблица 3

| Модификация | Max, кг | Min, кг | e=d, г | n | Интервал взвешивания, кг | Пределы допускаемой погрешности при поверке, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M-ER [XYZ] [K]-[3].[05/1] | 1,5/3 | 0,01 | 0,5/1 | 3000/ 1500 | от 0,01 до 0,25 включ. | ( 0,25 |
|  |  |  |  |  | св. 0,25 до 1 включ. | ( 0,5 |
|  |  |  |  |  | св. 1 до 1,5 включ. | ( 0,75 |
|  |  |  |  |  | св. 1,5 до 2 включ. | ( 1 |
|  |  |  |  |  | св. 2 до 3 включ | ( 1,5 |
| M-ER [XYZ] [K]-[6].[1/2] | 3/6 | 0,02 | 1/2 | 3000/ 3000 | от 0,02 до 0,5 включ. | ( 0,5 |
|  |  |  |  |  | св. 0,5 до 2 включ. | ( 1 |
|  |  |  |  |  | св. 2 до 3 включ. | ( 1,5 |
|  |  |  |  |  | св. 3 до 4 включ. | ( 2 |
|  |  |  |  |  | св. 4 до 6 включ. | ( 3 |
| M-ER [XYZ] [K]-[15].[2/5] | 6/15 | 0,04 | 2/5 | 3000/ 3000 | от 0,04 до 1 включ. | ( 1 |
|  |  |  |  |  | св. 1 до 4 включ. | ( 2 |
|  |  |  |  |  | св. 4 до 6 включ. | ( 3 |
|  |  |  |  |  | св. 6 до 10 включ. | ( 5 |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 15 включ. | ( 7,5 |
| M-ER [XYZ] [K]-[30].[5/10] | 15/30 | 0,1 | 5/ 10 | 3000/ 3000 | от 0,1 до 2,5 включ. | ( 2,5 |
|  |  |  |  |  | св. 2,5 до 10 включ | ( 5 |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 15 включ | ( 7,5 |
|  |  |  |  |  | св. 15 до 20 включ. | ( 10 |
|  |  |  |  |  | св. 20 до 30 включ | ( 15 |
| M-ER [XYZ] [K]-[32].[5/10] | 15/32 | 0,1 | 5/ 10 | 3000/ 3200 | от 0,1 до 2,5 включ. | ( 2,5 |
|  |  |  |  |  | св. 2,5 до 10 включ | ( 5 |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 15 включ | ( 7,5 |
|  |  |  |  |  | св. 15 до 20 включ. | ( 10 |
|  |  |  |  |  | св. 20 до 32 включ | ( 15 |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-ER[XYZ] [K]-[60].[10/20] | 30/60 | 0,2 | 10/ 20 | 3000/ 3000 | от 0,2 до 5 включ. | ( 5 |
|  |  |  |  |  | св. 5 до 20 включ. | ( 10 |
|  |  |  |  |  | св. 20 до 30 включ. | ( 15 |
|  |  |  |  |  | св. 30 до 40 включ. | ( 20 |
|  |  |  |  |  | св. 40 до 60 включ. | ( 30 |
| M-ER[XYZ] [K]-[150].[20/50] | 60/ 150 | 0,4 | 20/ 50 | 3000/ 3000 | от 0,4 до 10 включ. | ( 10 |
|  |  |  |  |  | св. 10 до 40 включ. | ( 20 |
|  |  |  |  |  | св. 40 до 60 включ. | ( 30 |
|  |  |  |  |  | св. 60 до 100 включ. | ( 50 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 150 включ. | ( 75 |
| M-ER[XYZ] [K]-[200].[50/100] | 150/ 200 | 1 | 50/ 100 | 3000/ 3000 | от 1 до 25 включ. | ( 25 |
|  |  |  |  |  | св. 25 до 100 включ. | ( 50 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 150 включ | ( 75 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 200 включ. | ( 100 |
| M-ER[XYZ] [K]-[300].[50/100] | 150/ 300 | 1 | 50/ 100 | 3000/ 3000 | от 1 до 25 включ. | ( 25 |
|  |  |  |  |  | св. 25 до 100 включ | ( 50 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 150 включ | ( 75 |
|  |  |  |  |  | св. 150 до 200 включ. | ( 100 |
|  |  |  |  |  | св. 200 до 300 включ. | ( 150 |
| M-ER[XYZ] [K]-[1000].[200/500] | 600/ 1000 | 4 | 200/ 500 | 3000/ 2000 | от 4 до 100 включ. | ( 100 |
|  |  |  |  |  | св. 100 до 400 включ. | ( 200 |
|  |  |  |  |  | св. 400 до 600 включ. | ( 300 |
|  |  |  |  |  | св. 600 до 1000 включ. | ( 500 |
| M-ER[XYZ] [K]-[2000].[500/1000] | 1500/ 2000 | 10 | 500/ 1000 | 3000/ 2000 | от 10 до 250 включ. | ( 250 |
|  |  |  |  |  | св. 250 до 1000 включ. | ( 500 |
|  |  |  |  |  | св. 1000 до 1500 включ | ( 750 |
|  |  |  |  |  | св. 1000 до 2000 включ. | ( 1000 |

Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто при любом значении массы тары.

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.

Влияние устройства установки нуля на результат взвешивания, кг	0,25е.

Предельная нагрузка (Lim), % от Max, не более	150.

Показания индикации массы, кг, не более	Мах + 9е.

Диапазон установки на нуль и слежения за нулём (суммарный), % от Max	4.

Диапазон первоначальной установки нуля, % от Max	20.

Диапазон выборки массы тары (Т–), % от Max	 от 0 до 100.

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры, (С	от минус 10 до плюс 40;

- относительная влажность, %	 до 85, при температуре 40 оС,

без конденсации влаги.

Электрическое питание:

- от сети переменного тока:

- напряжением, В	от 187 до 242;

- частотой, Гц	от 49 до 51;

- от встраиваемых элементов питания, В	6.

Средний срок службы, лет	7.

Масса и габаритные размеры модификаций приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Обозначение модификации | Габаритные размеры весов, мм | Масса весов, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| M-ER [XYZ][K]-[3].[05/1] M-ER [XYZ][K]-[6].[1/2] M-ER [XYZ][K]-[15].[2/5] M-ER [XYZ][K]-[30].[5/10] M-ER [XYZ][K]-[32].[5/10] | 420х320х600 | 5 |
| M-ER[XYZ][K]-[60].[20] M-ER[XYZ][K]-[60].[10/20] | 600х400х1050 | 17 |
| M-ER[XYZ][K]-[150].[20¦50] M-ER[XYZ][K]-[150].[50] M-ER[XYZ][K]-[200].[50/100] M-ER[XYZ][K]-[300].[50/100] M-ER[XYZ][K]-[300].[100] M-ER[XYZ][K]-[600].[200] | 900х600х1050 | 21 |
| M-ER[XYZ][K]-[1000].[200/500] M-ER[XYZ] [K]-[2000].[500/1000] | 2000х1500х250 | 240 |

Знак утверждения типа

наносится фотохимическим способом на маркировочную табличку, закреплённую на корпусе весов, и типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

#### Комплектность средства измерений

Весы электронные M-ER (модификация по заказу)      - 1 шт.

Руководство по эксплуатации                                          - 1 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (приложение Н. «Методика поверки весов»).

Основные средства поверки - гири класса точности М1-2 по ГОСТ OIML 111-1-2009 «Гири классов E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и M3. Метрологические и технические требования».

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в руководстве по эксплуатации «Весы электронные M-ER». Руководство по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к весам электронным M-ER

1 ГОСТ OIML R 76-1-2011. ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

2 ГОСТ 8.021-2005 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.

3 Техническая документация изготовителя.

### Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление торговли и товарообменных операций.

### Изготовитель

Фирма «MERCURY WP TECH GROUP CO., LTD», Корея

648-59, Gongreung-Dong Nowon-Ku, Seoul, Korea

тел. (86) 188-05-05-188-6

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»

(ООО «Меркурий»), г. Москва

ул. Старослободская, д. 16/17

тел. (495) 651-65-15

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ЗАО КИП «МЦЭ»,

(ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ»)

регистрационный номер № 30092-10 от 30.09.2011 г.

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр.8

Тел./факс (495) 491-78-12,

e-mail: sittek@mail.ru

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по

техническому регулированию

и метрологии	Ф.В. Булыгин

М.п                                «______»______________ 2013 г.